## Slide 1: 安培計 伏特計 歐姆計 (The Ammeter, Voltmeter and Ohmmeter)
國立清華大學 普物實驗室
By FYLEE
瞭解安培計、伏特計和歐姆計的基本構造
並用以分別測量電路中的電流、電壓和電阻
熟悉簡單的電路特性和基本電性測量

## Slide 2: 目錄
實驗目的
實驗器材
多功能電表DMM
認識電阻，麵包板
串並聯測試
直流電源供應器
實驗原理
  檢流計
  安培計
  伏特計
  歐姆計
實驗步驟
  檢流計內電阻測量
  安培計
  伏特計
  歐姆計
Q

## Slide 3: 縮寫說明
數位萬用錶, Digital Multi-Meter，簡稱DMM
待測物, Device under test ，簡稱DUT
滿檔位，Full scale，簡寫FS
Rs ，s : series 串聯
Rp，p : parallel 並聯

## Slide 4: 實驗目的
實驗目的：如同指針式電錶，利用滿檔僅50 A的檢流計自製可測量50 mA電流的安培計、10 V伏特計和歐姆計，並比較其適用性。

## Slide 5: 指針式電錶簡介
1. Ω : 電阻檔
2. DCV :直流電壓檔
3. DCA :直流電流檔 4. ACV :交流電壓檔 5. hFE :電晶體直流增益檔
6.Ｉceo :漏電流檔
7. LI, LV :二極體負載電流,電壓
8. dB :低頻分貝檔
DCV
直流電壓
ACV
交流電壓
Ω電阻
DCmA直流電流
參考 http://por.tw/Repair/rewrite.php/read-28.html
刻度

## Slide 6: 實驗器材介紹
實驗器材：
檢流計(A)，電源供應器，數位多功能電錶，麵包板，電阻盒，各式接線(香蕉-鱷魚線…等)多條
電源供應器
(MOTECH LPS-305)
數位多功能電錶
(GW GDM-350B)
麵包板
電阻盒
檢流計(50 A)
導線

## Slide 7: 數位多功能用錶 -Digital Multi-Meter，簡稱DMM
GDM-350A
GDM-350B
清大普物實驗室常用三款DMM電錶

## Slide 8: 數位萬用電錶量測注意事項
使用前準備步驟
選擇擬測量的項目及測量範圍，需確定測量值在量測範圍內，若範圍未知則建議先採最大檔位。
將香蕉頭接電錶測量接點，另兩端探針接觸待測接點。
電流測量先使用10 A檔位及插座，確定小於200 mA，再使用mA電流檔，避免電流檔位保險絲燒毀，導致測試值不準。
導通測量
切換至”導通測試”檔位(蜂鳴器符號)可透過蜂鳴器聲響得知線路是否導通，若蜂鳴器響起表示線路電阻夠小，為導通或短路(<70 W) ，反之無聲即表(>70 W 斷路(電阻顯示數值會有誤差，測電阻建議仍用電阻檔位測試，未知範圍先使用最大檔位)。
清華普物
刻度換算 以所選檔位之測量項目範圍計 例：若選擇檔位mA，顯示50，則數值為50 mA

## Slide 9: GDM-350B 萬用電錶
電阻檔 Ω
電流檔 A
直流電壓檔V---
10A
大電流測量端點(最大10 A)
電壓測量輸入端點
Ω mA: 電阻/電流(mA)測量輸入端點
℃
hFE
交流電壓檔V~
電源開關
螢幕測量結果鎖定
接地點/負極
溫度 ℃
電晶體
hFE
導通測試

## Slide 10: 注意事項
H : 讀值鎖定，
無法顯示即時實際讀值，若不需時請按掉
電池符號出現:
數位電錶使用9 V電池，電池符號亮時須更換電池。
200 mA 保險絲:
電流測量先使用10 A檔位，確定小於200 mA，再使用mA電流檔。若保險絲燒壞，電流，電阻會測試不準，請更換保險絲。

## Slide 11
電阻Ω測量檔
電流A檔
直流
電壓V檔
℃
溫度
交流
電壓V檔
電源開關
螢幕測量結果鎖定
hFE
導通測試

## Slide 12
10 A 大電流
(大於 0.2 A,
最大10 A)
V 電壓測量輸入端點
ΩmA
電阻/
電流(mA)
COM 接地端/負極
3. CAT III 300V
FUSED:
200mAmax
MAX600V
2. FUSED:
10A/600V
MAX10sec
EACH15min

## Slide 13: 測量方式 DC or AC Voltage
DC or AC Voltage Measurement
電壓 V：電錶必須與待測元件並聯。
注意事項：
量程應由大至小測量
轉盤轉至正確檔位再開開關測量
10A
COM
接地端/負端
ΩmA
V
電壓端
開關

## Slide 14: 測量方式 DC Current
10A
COM
接地端/負端
ΩmA
V
測電流
(max 10 A)
測電流(mA, max 200 mA)
DC Current Measurement
電流 I 測量：電錶必須與待測元件串聯。
>0.2A需切換至10A檔位(接點需換)，避免保險絲燒壞
開關
注意事項：
量程應由大至小測量
轉盤轉至正確檔位再開開關測量

## Slide 15: 測量方式 Resistance
開關
Resistance Measurement
電阻 R 測量：
R測量時必須為斷路狀態。
注意事項：
量程應由大至小測量
轉盤轉至正確檔位再開開關測量
10A
COM
接地端/負端
ΩmA
V
測電阻
測電阻

## Slide 16: DC or AC Voltage Measurement
Accuracy: ±(a% reading + b digits), guaranteed for 1 year
Operating temperature: 23˚C ± 5˚C
Relative Humidity: <75 %
Range | Resolution | Accuracy
200mV | 0.1mV | ±(0.5% Reading + 2 Digits)
2000mV | 1mV | 
20V | 0.01V | 
200V | 0.1V | 
250V | 1V | ±(0.8% Reading + 2 Digits)
DC Voltage
AC Voltage
Input impedance: about 4.5MΩ;
Frequency: 45Hz~400Hz.
Display: effective value of a sine wave (average value)
each measurement is applicable from 5% of range as reference.
Maximum input voltage: 250V AC
Range | Resolution | Accuracy
200V | 0.1 V | ±(1.2 Reading% +3 Digits
250V | 1V | 
Input impedance: all range 10MΩ.
Maximum input voltage: 250V DC

## Slide 17: DC Current Measurement
Range | Resolution | Accuracy
2000µA | 1µA | ±(1% Reading +2 Digits)
20mA | 0.01mA | ±(1% Reading + 2 Digits)
200mA | 0.1mA | ±(1.2% Reading +2 Digits)
10A | 0.01A | ±(2% Reading +5 Digits)
Overload Protection:
mA range: F2 fuseφ6×25mm, F 1A H 240V (CE)
10A range: F1 fuseφ6×25mm, F 10A H 240V (CE)
Warning:
When ≤ 5A Continuous measurement is allowed.
When > 5A Measurements must not take longer than 10 seconds with a wait of 15 minutes between measurements.
0.1A~10A
1A~200mA

## Slide 18: Resistance Measurement
Overload Protection: 250V AC or DC
Range | Resolution | Accuracy
200Ω | 0.1Ω | ±(0.8% Reading + 5 Digits)
2000Ω | 1Ω | 
20kΩ | 0.01kΩ | 
200kΩ | 0.1kΩ | 
2000kΩ | 1kΩ | 
20MΩ | 0.01MΩ | ±(1% Reading + 5 Digits)
電阻量測方式常用於量測電阻器，或是感測器或喇叭等其他元件。電阻量測的方式為透過與小型內部電阻串聯，利用已知的 DC 電壓量測未知的電阻。如此會量測到測試電壓，然後計算出未知的電阻。因此，只有在裝置電源關閉時才進行測試，否則裝置電路中已有電壓，將會導致讀數不正確。另外也請記住，只有在元件尚未插入電路時才能量測，否則您量測到的是所有與該元件連接之裝置的電阻，而非元件本身。
多功能數位電錶 (DMM) 量測基本原理 - NI

## Slide 19: 常用連接線
鱷魚夾-鱷魚夾
鱷魚夾-香蕉頭
香蕉頭-香蕉頭
香蕉頭-探測棒

## Slide 20: 認識電阻
http://zh.wikipedia.org/wiki/電阻
在電磁學裏，電阻(Resistance, R)是一物體阻礙電流通過的能力，以方程式定義為 :
R = V / I
其中，V (Voltage, V)為物體兩端的電壓差，I (Current, I)為通過物體的電流。
假設這物體具有均勻截面面積，則其電阻與電阻率、長度成正比，與截面面積成反比。
國際單位制，電阻的單位為歐姆(Ω, Ohm)。
假設溫度不變，許多物質會遵守歐姆定律，這些物質的電阻值為常數，跟電流或電壓無關。我們稱這些物質為「歐姆物質」；不遵守歐姆定律的物質為「非歐姆物質」。 在電路中以R來表示,例如: R1、R02、R100等。
電阻簡介
電路符號
R

## Slide 21: 電阻 Resistor
滿足歐姆定律 I = V/R
電阻值、誤差、功率、溫度係數等
種類多

## Slide 22: 電阻器電阻值的色碼色環
色碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Color | 黑 | 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 銀 | 透明
 | Black | Brown | Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Violet | Gray | White | Gold | Silver | None
代表數字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | -
倍率 (Multiplier) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 10-1 | 10-2 | -
誤差 (Tolerance) | - | +1% | +2% | - | - | +0.5% | +0.25% | +0.1% | +0.05% | - | +5% | +10% | +20%
 20*10-1+5% = 2 W +5%
第一位數
第二位數
誤差率
倍率
 390*103+5%
第一位數
第二位數
誤差率
倍率
第三位數
For more information, see EN 60062.2005
同樣的色碼可標示電容值及電感值， 電容值單位為為 pF、電感值為 µH 。
電阻值為 ab(b‘) x 10c  d
abc d
Abb’c d

## Slide 23: 實驗用電阻
電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 
10 | 2 | 棕黑黑金 | 
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 
150 | 1 | 棕綠棕金 | 
300 | 1 | 橘黑棕金 | 
390 | 1 | 橘白棕金 | 
39k | 2 | 橘白橘金 | 
50k | 1 | 綠黑橘金 | 
100k | 1 | 棕黑黃金 | 
200k | 1 | 紅黑黃金 | 
390k | 1 | 橘白黃金 | 
本實驗使用電阻
用萬用電錶(DMM)測試電阻值(切至電阻檔，使用香蕉頭-鱷魚夾接線測試)
Ω電阻
COM
(Ground)

色碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Color | 黑 | 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 銀 | 透明
 | Black | Brown | Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Violet | Gray | White | Gold | Silver | None
代表數字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | -
倍率 (Multiplier) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 10-1 | 10-2 | -
誤差 (Tolerance) | - | +1% | +2% | - | - | +0.5% | +0.25% | +0.1% | +0.05% | - | +5% | +10% | +20%
NOTE: < 10 不準度增加
(電阻無方向性)

## Slide 24: 麵包板介紹
電源孔: 50 孔接點下方分別由鐵片相連
配線孔: 5孔下方分別由鐵片相連
麵包板背面
並聯
串聯
組合電路時請使用麵包板，建議電阻接腳彎成U型，勿將其扭曲連接

## Slide 25
電源孔: 25孔下方分別由鐵片相連
配線孔: 5孔下方分別由鐵片相連
另一款
麵包板背面

## Slide 26: 電阻串並聯測試
取出2顆電阻，以色碼讀取電阻值。
  a. ________
  b. ________
以萬用電錶測得電阻值。
  a. ________
  b. ________
以此2顆電阻串聯並用計算等效電阻值_____
; 用電錶測得等效電阻值_______
以此2顆電阻並聯並用計算等效電阻值_____
; 用電錶測得等效電阻值_______
Note: 小於10 電阻，電錶測量不準度大。
Ω電阻
COM/
Ground

電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 1.3, 1.3
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 1.8
10 | 2 | 棕黑黑金 | 10.4, 10.4
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 16.8
150 | 1 | 棕綠棕金 | 150.2
300 | 1 | 橘黑棕金 | 300
390 | 1 | 橘白棕金 | 380
39k | 2 | 橘白橘金 | 39.3 k,39.3 k
50k | 1 | 綠黑橘金 | 50.3 k
100k | 1 | 棕黑黃金 | 101.1 k
200k | 1 | 紅黑黃金 | 203 k
390k | 1 | 橘白黃金 | 393 k

## Slide 27: 電阻串並聯測試
使用電阻___ &___ 串聯
，理論計算等效電阻值______
，萬用電錶實測等效電阻______
使用電阻____ &___ 並聯
，理論計算等效電阻值______
，萬用電錶實測等效電阻值______
Rs = R1+R2
Ω電阻
COM/
Ground

串聯 series
並聯 parallel

## Slide 28
電阻量測方式常用於量測電阻器，或是感測器或喇叭等其他元件。電阻量測的方式為透過與小型內部電阻串聯，利用已知的 DC 電壓量測未知的電阻。如此會量測到測試電壓，然後計算出未知的電阻。因此，只有在裝置電源關閉時才進行測試，否則裝置電路中已有電壓，將會導致讀數不正確。另外也請記住，只有在元件尚未插入電路時才能量測，否則您量測到的是所有與該元件連接之裝置的電阻，而非元件本身。
多功能數位電錶 (DMM) 量測基本原理 - NI

## Slide 29: 直流電源供應器 Linear Power Supply
MODEL LPS-305 茂迪公司

## Slide 30: 直流電源供應器LPS 305 規格
機 型 | LPS 305 | 
最大輸出功率 | 165 WATTS | 
輸 出 電 壓 |  | 
輸出電壓 | 0 to +30V | fixed 3.3/5V
解析度 | 10mV | 
最大輸出電壓 | +32V/-32V | 
雙組同步輸出 | 0 to ±30V | 
雙組同步偏差 | ±20mV | 
輸 出 電 流 |  | 
輸出電流 | 0 to +2.5A | 3A
解析度 | 1mA | 
最大輸出電流 | +3A/-3A | CL≒3.3A
雙組同步輸出 | 0 to ±2.5A | 
雙組同步偏差 | ±5mA | 
定 電 壓 源 特 性 |  | 
電源效應(AC ±10% 變化) | 1mV | 5mV
負載效應(負載 0~100% 變化) | 2mV | 10mV
漣波、雜訊有效值(10Hz 到 20MHz) | 1.5mVrms | 2mVrms
漣波峰波(10Hz 到 20MHz) | 10mVp-p | 20mVp-p
暫態響應 | 200μs Typical | 
溫度係數 | 100 ppm/℃ | 
定 電 流 源 特 性 |  | 
電源效應(AC ±10% 變化)􀙛 | 15mA Typical | 
負載效應(短路至全載的變化) | 10mA Typical | 
漣波、雜訊有效值(10Hz 到 20MHz) | 1mArms Typical | 
漣波峰波(10Hz 到 20MHz) | Typical 5mAp-p | 
溫度係數 | 200 ppm/℃ | 
LCD 顯示器 | 2×16 背光 LCD；直接顯示工作狀態 | 
電壓精確度** | ±(0.2% of rdg+2 digits) ±2% | 
電流精確度** | ±(0.5% of rdg+5 digits) | 
共模電壓 | ± 240 Vdc | 
環境溫度：操作環境 0℃ ~ 40℃，儲存溫度 -40℃ ~ 70℃，相對溼度低於 80% |  | 
冷卻方式 | 風扇散熱 | 
電源 | 115V ±10% | 

## Slide 31: 基本操作設定區塊
正電壓/電流
上下微調
正電壓/電流輸出接點
負電壓/電流接點
定電壓5V/3.3V接點
正電壓 正電流設定
高電壓輸出接點
+I set=0.5 A
數值設定
電壓/電流
輸出/停止鍵
電源開關

## Slide 32: 基本操作設定---Ex:正電壓源設定
2.電源開關
5. 輸出 on/off
3.設定正電壓; 輸入所需數值
4.設定完畢
1.電壓輸出端
6. 微調

## Slide 33: 基本顯示
Note: 正負電源在獨立(INDEP)模式時正負電源個別設定輸出; 在追蹤(Track)模式下正負電源輸出正電源設定值，但極性相反
負電源在CV定電壓或CC定電流模式
正負電源在獨立(INDEP)或
追蹤(Track)模式
選擇5V或3.3V定電壓輸出,方點閃爍為輸出中
正電源在CV定電壓或CC定電流模式，若方點閃爍則為設定中

## Slide 34: 原理(Principle)
利用檢流計(galvanometer, G)設計
1. 安培計(Ammeter, A)
2. 伏特計(Voltmeter, V)
3. 歐姆計(Ohmmeter, O)
檢流計 (達松發可動線圈) D’Arsonval movement Coil

## Slide 35: 認識檢流計 Galvanometer
圖3 達松發可動線圈：
指針(Pointer)
空氣隙
永久磁鐵(Permanent magnet)
轉動線圈(Moveable coil)
螺線彈簧(Restoring spring)
轉動軸
軟鐵心(Magnetic steel core)
均勻輻射狀磁場。
檢流計/檢位計：一種達松發可動線圈(D’Arsonval movement)的裝置，可用以測量電壓和電流。
此裝置內包括一個能在磁場中繞固定軸轉動的可動線圈(moveable coil)，及一個用以阻止線圈繼續轉動的螺線型恢復彈簧(spiral restoring spring)。

## Slide 36: 認識檢流計
當有電流通過可動線圈時，位於線圈外側的固定磁場會分別施加兩個與電流大小成正比但方向相反的兩個羅倫斯電磁力(Lorentz electromagnetic forces)於垂直磁場的兩對應的線圈段。此兩大小相同，但方向相反的羅倫斯力會對整組線圈產生淨力矩，而使線圈產生旋轉的角位移，直到此電磁場力矩與螺線型彈簧的恢復力矩獲得平衡為止。因此，角位移與恢復力矩t 成正比，而恢復力矩的大小t 又與電流I 成正比。因此：

## Slide 37
電流 I 通過轉動線圈(coil)時, 產生磁矩
m = NIA (圈數N,面積A),
永久磁鐵之均勻輻射磁場對 m 施一力矩(torque)
 = m × B = NIAB (f = 90o),
3. 使線圈轉動, 淨角位移  與螺線彈簧恢復力矩 ’ 成平衡:
= mB = NIAB = k = ’
4. 角位移與電流正比
I = (k/NAB)  
達松發可動線圈檢流計的工作原理
(Operation Principle of D’Avsonval movement coil galvanometer)

## Slide 38: 檢流計(galvanometer, G)
反射鏡面
有何用途？
歸零紐

## Slide 39: 安培計(或電流計)
1.電流量測: 電流計以串聯方式置入電路中，使電流全部流經電流計。
2. 安培計內電阻RA 需遠小於電路上的總等效電阻 RA << R，以使通過安培計的電壓 VA = IRA ~ 0 。
待測電路
歐姆定律
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
RA
mA
IA
RDUT
150
Note: 安培計 理想等效電阻=0
伏特計 理想等效電阻=無限大
安培計

## Slide 40: 安培計(Ampere meter)/電流計(Ammeter)
利用50 A檢流計(G)(線圈電阻RG)並聯一個小的電阻Rp (<< RG)設計不同規格的安培計。
I = IG + Ip =IG (1 + )  IG
並聯一小電阻 Rp 可使電流分流時大多流經小電阻處，使檢流計處最大電流量維持 50 A，再由比例關係得出待測 I 值，增加電流測量範圍。
RG >Rp
I
IG:I FS=50A
IP
G
RP
+
-
RG
I
擴充檢流計結構圖
a
b
放大倍率
安培計等效電阻RA
RA = RP // RG = ~ Rp
Vab = IGRG = IpRp

## Slide 41: 電流測量：安培計
若檢流計(G)線圈電阻 RG = 1.2 k
檢流計最大偏轉電流 IG (FS) = 50 A
當並聯一電阻 Rp = 12 ，
此時擴充安培計的等效電阻RA
= 12 × 1200/1212
~ 12 
可測電流 I(FS) =(1+) IG(FS) = 5.05 mA
電流測量：安培計
G
Rp
5 mA 安培計, I= 101 IG
5 mA 安培計 (Iab範圍)，
即將檢流計讀值*1000倍為實際電流值
RG
FS : Full Scale
I
IG:I FS=50A
IP
G
RP
+
-
RG
I
擴充檢流計結構圖
a
b
RA = RP // RG = ~ Rp
放大倍率

## Slide 42: 電流測量：安培計
若線圈電阻 RG = 1.2 k
檢流計最大偏轉電流 IG(FS) = 50 A
G
R1
R2
R3
1A
0.1A
0.01A
多測試檔之電流錶
R1, R2, R3 = ?
R1 = 0.06 Ω,
R2 = 0.6 Ω,
R3 = 6 Ω
歐姆定律

## Slide 43: 伏特計(或電壓計)
1. 測量電路電位, 伏特計需與待測元件並聯。
2. 伏特計內電阻 RV 需極大於待測元件電阻 RV >> R， 以使通過伏特計之電流 IG = IR/RV ~ 0
利用伏特計測
電路元件兩端的電位差
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
V
R
150 
+
-
39k 
Note: 安培計 理想等效電阻=0
伏特計 理想等效電阻=無限大
伏特計
RV

## Slide 44: 伏特計(Voltmeter) / 電壓計(Potentiometer)
利用檢流計(G)(線圈電阻RG)及
串聯一大電阻Rs (>> RG)設計。
伏特計等效電阻
RV = RG + Rs
Vab = IG (RG + Rs)  IG
串聯一大電阻Rs，增大伏特計的等效電阻RV，可使電壓(電流)仍維持於檢流計可測範圍內，由計算可換算出待測電壓，進而增加電壓(檢流計)的測量範圍。
Rs<<RG
IG:I FS=50 A
G
RS
+
-
RG
電壓計結構圖
a
b

## Slide 45: 電壓測量：伏特計(Voltmeter)
若檢流計(G) 線圈電阻 RG = 1.2 k
此時最大偏轉電流 IG(max) = 50 A
V (FS) = 60 mV
當串聯一電阻 Rs = 120 k
等效電阻RV =Rs+RG
= 1,200 + 120,000 ~ 120 k
I (FS) =50 A
 V(FS) =I(FS)*RV~ 6 V
 可視檢流計為60 mV 的伏特計
6 V 伏特計
(檢流計滿檔時Vab範圍)
IG:I FS=50 A
G
RS
+
-
RG
電壓計結構圖
a
b
歐姆定律
放大倍率~Rs/RG

## Slide 46: 電壓測量：伏特計(Voltmeter)
G
R1
R2
R3
2.5V
10V
50V
多測試檔之電壓錶
R1, R2, R3 = ?
R1 = 50 kΩ
R2 = 200 kΩ
R3 = 1 MΩ
若檢流計線圈電阻 RG = 1.2 k,
最大偏轉電流 IG(FS) = 50 A
以此製作2.5 V, 10 V, 50 V伏特計所需電阻為何?

## Slide 47: 歐姆計(Ohmmeter)/ 電阻計(Resistance meter)
歐姆計:以一電壓源提供定電壓於一電阻，以檢流計G (galvanometer) 來測量通過電阻的電流。檢流計的刻度改以歐姆來標記。由於電壓固定，電阻與電流成反比。所以，測得電流，就可以得到電阻。
R=0
非線性

Imax
I=0
線性
DCI
Notes: device under test，DUT

## Slide 48: 歐姆計
Rs0
由於R 與I 不是線性關係，故每測一個電阻，均需將讀得的對應I 值與各已知值代入(6)式計算而求出R值。
歐姆計雖然不是很精確，卻是一種迅速測量電阻的簡便儀器。歐姆計是由檢流計、電阻和電源(乾電池)串聯而成。選擇串聯電阻Rso的原則是
  當x、y兩端點為短路(R = 0)時，使檢流計指針滿刻度
  當x、y兩端點為斷路(R = ∞)時，檢流計指針不偏轉(I = 0)
當我們在x、y之間串聯任意電阻R 時，由量到的電流值I 可以算出電阻值的大小。
(5)
(6)
電阻 () | 數量 (個) | 4條色碼
1 | 2 | 棕黑金金
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯
10 | 2 | 棕黑黑金
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯
150 | 1 | 棕綠棕金
300 | 1 | 橘黑棕金
390 | 1 | 橘白棕金
39k | 2 | 橘白橘金
50k | 1 | 綠黑橘金
100k | 1 | 棕黑黃金
200k | 1 | 紅黑黃金
390k | 1 | 橘白黃金
I FS=50 A
G
RSO
RG~1.758 k
歐姆計結構圖
V = 2 V
R
Notes: 如何用檢流計接出歐姆計

## Slide 49: 歐姆計(Ohmmeter)/ 電阻計(Resistance meter)
RDUT
RG
1. x, y 二點短路(RDUT = 0)
選擇 RS0 使檢流計達最大電流(指針最大偏轉)
IG(FS) =
2. x, y 二點斷路(RDUT = ), 無電流 IG = 0 (零點)
3. 測試: x, y 接待測電阻RDUT
IG =
歐姆計是由檢流計G、電阻RS0和電源(乾電池)串聯而成。
選擇串聯電阻RS0的原則:
當x、y兩端點為短路(R = 0)時，使檢流計指針作滿刻度偏轉；
而當x、y兩端點為斷路(R = ∞)時，檢流計指針不偏轉(I = 0)。 如此，當我們在x、y之間串聯任意電阻R時，由所量到的電流值I可以算出電阻值的大小。
RDUT = – (RG + RS0)
= (RG + RS0)[)– 1]
Notes: deviGe under test，DUT

## Slide 50: 電阻測量 : 歐姆計(Ohmmeter)
IG =
RDUT = – (RG + RS0)
= (RG + RS0)[)– 1]
IG(FS)
R=0
IG
RDUT
中間範圍
讀值較準確

## Slide 51: 實驗開始
實驗內容
  實驗1. 檢流計內電阻測量
  實驗2. 安培計設計
  實驗3. 伏特計設計
  實驗4. 歐姆計設計

## Slide 52: 實驗1-檢流計G內電阻RG (Coil Resistance)量測
確認檢流計歸零(以一字起調整)。
在未知安培計耐電壓前，電源供應器的電壓輸出由0.01 V慢慢以0.01V往上直到電流接近檢流計滿檔位(應不會超過0.12 V)。
記錄此時萬用電錶的電壓值與檢流計的電流值。
利用歐姆定律 I=V/R，計算出檢流計的內電阻值RG。
實驗結果:
電源供應器輸出0.11 V
檢流計 IG~ 48 A
數位萬用電錶 V= 98 mV
檢流計內電阻 RG:
RG=V/IG=0.098/0.000048
=2041  ~2 kΩ
香蕉+香蕉*2條
香蕉+鱷魚*2條
或香蕉+香蕉 (可疊式)*2條
香蕉+香蕉*2條
內電阻
將檢流計與電源供應器串接，及並聯萬用電錶測量電壓(先切至直流電壓2000 mV檔位，視情況切換檔位，以較小檔位，但勿超出檔位測量極限)。
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
RG
萬用電錶 測V
G
V
IG

## Slide 53: 檢流計內電阻測試
+電壓 | +IG | RG
繪製 I-V 圖，得出斜率 RG = ____，
比較大電流與小電流；正電流與負電流的數值差異，是甚麼造成這差異，如何定RG值?
-電壓 | -IG | RG
電壓輸出由0.01 V慢慢以0.01 V往上，直到電流接近檢流計滿檔位，取等間距5點的電流與電壓值，計算內電阻值RG ，改變負電壓重測。
內電阻

## Slide 54: 實驗1- 檢流計內電阻RG量測
電源供應器 +ISET先設0.5 A，+VSET先設0.01 V, 設定輸出OUTPUT，確認輸出為CV(定電壓輸出)
使用+鍵，從0.01 V慢慢往上調整直到電流接近檢流計滿檔位
數位三用電錶先切至直流電壓2000 mV檔位，視情況切換檔位，以較小檔位，但勿超出檔位測量極限較佳。
將電源供應器與檢流計串接，及並聯數位三用電錶測量電壓。
測電壓值
電流值I FS
CV

## Slide 55: 實驗2 安培計(或電流計)
(1)
(2)
(3)
實驗提供檢流計所能測量的最大電流範圍為50 μA，若要增加其測量範圍，須將一個低電阻Rp與檢流計G並聯，使大部分電流流過Rp。RP 之大小視待測電流之範圍(欲擴充的範圍)來決定。
故通過待測電阻的電流I 為：
I
IG:I FS=50A
IP
G
RP
+
-
RG
I
安培計結構圖
待代入 (1)
a
b
由IG讀值此可知 I 值
由歐姆定律 得：
並聯一小電阻 Rp 可使電流分流時大多流經小電阻處，使檢流計處最大電流量維持 50 A，再由比例關係得出待測 I 值，增加電流測量範圍。
放大倍率

## Slide 56: 實驗2-安培計設計(增加檢測量程)
自製安培計(增加檢流計量程 IFS: 50 mA) :
將檢流計(50 A)並聯Rp，即得”可測電流為50 mA” 的安培計(即現有檢流計讀值*1000) 。
利用檢流計(50 A)設計成最大可量程電流為50 mA 的安培計，利用式(3)計算Rp 電阻的大小。
自製安培計測試(Imax: 50 mA):
如圖以自製安培計(檢流計+電阻Rp)，設定電源供應器輸出電壓為5 V，測試150 電阻的電路的電流值 。
3. 改以萬用電錶測試150  (5V電壓)之電流值。與步驟1比較得到的電流值之差異。
4. 自製安培計(增加檢流計量程 IFS: 5 mA):
5. 自製安培計測試(IFS: 5 mA):
  將待測電路電阻改為300 Ω，調整電源供應器的輸出電壓約為1 V，讀取自製安培計(檢流計)測得之電流值，改以萬用電錶測試電流值，紀錄並比較。
改變安培計的測量範圍，重新計算Rp的大小，使能最大測量電流為5 mA。(利用式(3)計算Rp 電阻的大小)。
利用自製安培計測量電路中的電流
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
安培計
IA, RA
G
IA
R1
150 
Rp
RG

## Slide 57: 實驗2安培計 I FS: 50 mA
50 mA檢流計結構圖
當要將檢流計G滿檔量程由 A 擴充為 mA，即待測電流刻度*1000 倍，可利用一適當電阻Rp與檢流計G並聯，使一部分微小的待測電流分流(< 50 A)分流至檢流計G檢測 ，
此時待測電流 IDUT=IG+IP= ，所需並聯電阻Rp約為檢流計內電阻RG的 1/1000
if RG = 1.6 k  RP = 1.6 
I
IG:I FS=50A
IP
G
RP
+
-
RG
a
b
I
縮寫 | 全文
FS | Full Scale
DUT | Device under test
50 mA安培計

## Slide 58: 實驗2-安培計-測試
利用自製安培計測量電路中的電流
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
自製安培計
IA, RA
G
IA
R
150 
Rp
RG
注意:為了保護實驗儀器，實驗中以萬用電錶測量電流時，請先以10 A檔位測量(確認輸入端的位置是否正確)。當待測電流小於200 mA時，才可用較低檔位測量。
自製安培計測試(IFS: 50 mA):
如圖以自製安培計(檢流計)，設定電源供應器輸出電壓為5 V，測試150 電阻的電路的電流值 。
3. 改以萬用電錶測試150  (5V電壓)之電流值。與步驟2比較得到的電流值之差異。
(+I set=0.5 A; +V set=5V，
定電壓CV輸出)
4. 以歐姆定律算出電流值，三者差異? 偏差值是否是並聯電阻Rp的影響?

## Slide 59: 實驗2-安培計 (IFS: 5 mA)
注意:為了保護實驗儀器，實驗中測量電流時，萬用電錶請先以10 A檔位測量(確認輸入端的位置是否正確)。當待測電流小於200 mA時，才可用較低檔位測量。
自製安培計(增加檢流計量程 IFS: 5 mA):
6. 自製安培計測試(IFS: 5 mA):
  將待測電路電阻改為300 Ω，調整電源供應器的輸出電壓約為1 V，讀取自製安培計(檢流計)測得之電流值，改以萬用電錶測試電流值，紀錄並比較。
改變安培計的測量範圍，重新計算Rp的大小，使能最大測量電流為5 mA。(利用式(3)計算Rp 電阻的大小)。
利用自製安培計測量電路中的電流
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
自製安培計
IA, RA
G
IA
R
300 
Rp
RG

## Slide 60: 50 mA安培計接線 (RG~1.6 k --依實驗0得值)
流經150 電阻之電流??
1. 檢流計讀值 mA
2. 改用萬用電錶 ____ mA
3. 理論計算(歐姆定律) ____ mA
Rp 電阻1.6 
自製安培計 50 mA
電阻150 
+I 先設 0.5 A;
+V set 5 V
+V set
定電壓CV
On/Off
內電阻~1.6 k
2.自製安培計換成萬用電錶
測電流值
萬用電錶
注意:為了保護實驗儀器，實驗中以萬用電錶測量電流時，請先以10 A檔位測量(確認輸入端的位置是否正確)。當待測電流小於200 mA時，才可用較低檔位測量。

## Slide 61: 實驗2 安培計 Data
安培計 I FS | Rp
50 mA | 
5 mA | 
Note: 安培計 理想等效電阻=0
伏特計 理想等效電阻=無限大
利用自製安培計測量電路中的電流
Low-voltage power supply
電源供應器 (V)
+
-
自製安培計A
IA, RA
G
IA
R 待測
Rp
RG
檢流計內電阻 RG=
計算檢流計
Rp
R待測 () | V (V) | IG | IA | IDMM | IA/ IDMM
150 | 5 |  |  |  | 
300 | 1 |  |  |  | 大
A
值並與測試做比較

## Slide 62: 實驗3 伏特計(或電壓計)
實驗提供檢流計G測量的最大電流範圍為50 μA(RG=____)，換算為電壓時能測試的範圍VG FS(滿檔位時)約為0.1 V
若要增加其測量範圍，將一個大電阻 Rs 與檢流計串聯，以擴大其測量範圍。Rs 之大小視待測電壓之範圍(欲擴充的範圍)來決定。
由歐姆定律 得：
=50 A*2 k
=0.1 V
IG FS=50 A, VG FS=
G
RS
+
-
RG
伏特計結構圖
a
b
串聯一大電阻Rs，增大伏特計的等效電阻RV，可使電壓(電流)仍維持於檢流計可測範圍內，由計算可換算出待測電壓，進而以分壓換算，形同增加電壓(檢流計)的測量範圍。
放大倍率~Rs/RG
2. 待測電阻150改39 k ，差異才會出來(施老師建議)
實驗data須重做

## Slide 63: 實驗3-伏特計設計
1. 自製伏特計(增加檢流計量程 VFS: 10 V)
當檢流計計量程由0.1 V10 V
待測電壓為原檢流計*100 倍，可利用串聯分壓電壓，使經過線圈之電壓維持0.1 V等級；
此時所需並串電阻Rs約為檢流計內電阻RG的1/1000
2. 自製伏特計測試 ( VFS: 10 V)
如圖以自製伏特計(檢流計)，測試150 電阻的電路的電壓值；設定電源供應器輸出電壓為5~8 V (注意：電壓不要調得太大) 。
3. 改以萬用電錶測試150  (5~8 V電壓)之電壓值。比較自製伏特計，萬用電錶，電源供應器得到的電壓值。
3. 改變Rs，使滿刻度範圍為2.5 V，並將電源供應器輸出電壓改為1.5～2 V，重覆測試步驟1 & 2。
4. 改變Rs，使滿刻度範圍為2.5 V，並將電源供應器輸出電壓改為1.5～2 V，重覆測試步驟1 & 2。
利用伏特計測量
電路中兩點的電位差
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
G
RDUT
150 
+
-
自製伏特計
IV, RV
Rs
RG
放大倍率~Rs/RG

## Slide 64: 實驗3-伏特計 VFS: 10 V
1. 自製伏特計(增加檢流計量程 VFS: 10 V)
當檢流計計量程由0.1 V10 V
待測電壓為原檢流計*100 倍，可利用串聯分壓電壓，使經過檢流計之電壓維持0.1 V等級；
此時所需並串電阻Rs約為檢流計內電阻Rs的1/1000
I FS=50 A ; V FS=0.1 V
G
RS
+
-
RG
10 V電壓計結構圖
a
b
10=50*10-6*(2041+Rs)
Rs=0.2*106-2041=200 k
實際選擇使用電阻Rs =200 k

## Slide 65: 實驗3-伏特計 -測試
利用伏特計測量電路中
兩點的電位差
2. 自製伏特計測試 ( VFS: 10 V)
電阻 () | 數量 (個) | 4條色碼
1 | 2 | 棕黑金金
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯
10 | 2 | 棕黑黑金
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯
150 | 1 | 棕綠棕金
300 | 1 | 橘黑棕金
390 | 1 | 橘白棕金
39k | 2 | 橘白橘金
50k | 1 | 綠黑橘金
100k | 1 | 棕黑黃金
200k | 1 | 紅黑黃金
390k | 1 | 橘白黃金
如圖以自製伏特計(檢流計)，測試150 電阻的電路的電壓值；設定電源供應器輸出電壓為5~8 V (注意：電壓不要調得太大) 。
3. 改以萬用電錶測試150  (5~8 V電壓)之電壓值。比較自製伏特計，萬用電錶，電源供應器得到的電壓值。
4. 改變Rs，使滿刻度範圍為2.5 V，並將電源供應器輸出電壓改為1.5～2 V，重覆測試步驟1 & 2。
Low-voltage power supply
電源供應器
+
-
G
RDUT
150 
+
-
自製伏特計
IV, RV
Rs
RG

## Slide 66: 伏特計接線 (10 VFS)
測量流經150 電阻之電壓 V
1. 檢流計讀值: 24 4.8 V
2. 改用萬用電錶: =4.94 V
自製伏特計
電阻150 
輸出 5 V
Rs計算值=197,959 
實際選擇使用電阻Rs=200 k
(萬用電錶測得 )
Rs
2.自製伏特計換成萬用電錶
測電壓值
萬用電錶
原檢流計讀值 50 相當於0.1 V
串聯電阻Rs後，
希望檢流計(+RS )讀值 50 相當於10 V
內電阻~ 2.0 k

## Slide 67: 實驗3 伏特計Data
檢流計 V FS | Rs ()
10 V | 200 k
2.5 V | 50 k
Note: 安培計 理想等效電阻=0
伏特計 理想等效電阻=無限大
檢流計內電阻 RG=1024 
計算檢流計
Rs
V (V) | R待測 () |  | Vab | VDMM | (VDMM-Vab)/ VDMM
6 | 150 | 24 | 4.848 | 4.98 | 3%
2 | 150 |  |  |  | 大
V (V) | R待測 () |  | Vab | VDMM | (VDMM-Vab)/ VDMM
6 | 150 | 24 | 4.848 | 4.98 | 3%
2 | 150 |  |  |  | 大
壓
值並與測試做比較
Low-voltage power supply
電源供應器
(V)
+
-
G
RDUT
+
-
自製伏特計
IV, RV
Rs
RG
1. 換算檢流計為電壓時能測試的範圍

## Slide 68: 實驗4 歐姆計
Rs0
由於R 與I 不是線性關係，故每測一個電阻，均需將讀得的對應I 值與各已知值代入(6)式計算而求出R值。
歐姆計雖然不是很精確，卻是一種迅速測量電阻的簡便儀器。歐姆計是由檢流計、電阻和電源(乾電池)串聯而成。選擇串聯電阻Rso的原則是
  當x、y兩端點為短路(R = 0)時，使檢流計指針滿刻度
  當x、y兩端點為斷路(R = ∞)時，檢流計指針不偏轉(I = 0)
當我們在x、y之間串聯任意電阻R 時，由量到的電流值I 可以算出電阻值的大小。
(5)
(6)
電阻 () | 數量 (個) | 4條色碼
1 | 2 | 棕黑金金
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯
10 | 2 | 棕黑黑金
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯
150 | 1 | 棕綠棕金
300 | 1 | 橘黑棕金
390 | 1 | 橘白棕金
39k | 2 | 橘白橘金
50k | 1 | 綠黑橘金
100k | 1 | 棕黑黃金
200k | 1 | 紅黑黃金
390k | 1 | 橘白黃金
I FS=50 A
G
RSO
RG
歐姆計結構圖

R
I
Notes: 如何用檢流計接出歐姆計

## Slide 69: 實驗4 電阻測量 : 歐姆計(Ohmmeter)
IG =
R = – (RG + RS0)
= (RG + RS0)[)– 1]
IG(FS)
R=0
IG
RDUT
中間範圍
讀值較準確
I FS=50 A
G
RSO
RG
歐姆計結構圖

R

## Slide 70: 實驗4 歐姆計
Rs0=
歐姆定律
1. 計算定電壓(=2 V)時,歐姆計所需串聯電阻Rso的電阻值
電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 1.3, 1.3
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 1.8
10 | 2 | 棕黑黑金 | 10.4, 10.4
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 16.8
150 | 1 | 棕綠棕金 | 150.2
300 | 1 | 橘黑棕金 | 300
390 | 1 | 橘白棕金 | 380
39k | 2 | 橘白橘金 | 39.3 k,39.3 k
50k | 1 | 綠黑橘金 | 50.3 k
100k | 1 | 棕黑黃金 | 101.1 k
200k | 1 | 紅黑黃金 | 203 k
390k | 1 | 橘白黃金 | 393 k
2. 短路時輸入定電壓=2 V後微調輸出電壓，使檢流計(50 A)滿檔位，組裝成歐姆計；以三用電表測量實際輸出電壓值VDMM。
自製歐姆計 : 將檢流計(50 A)設計成歐姆計
歐姆計內部結構圖
I FS=50 A
G
RSO
RG= k
R
Power supply
電源供應器
輸出 V
檢流計(50 A)，RG= 

## Slide 71: 實驗4 歐姆計
5. 改變電源電壓為1或10 V，算出RS0。
6. 以自製歐姆計測量計算待測電阻(390 Ω, 39 kΩ或390 kΩ)之電阻值。
7. 使用三用電錶直接測量電阻值，並與自製歐姆計量得的值作比較，以自製歐姆計測量電阻時，其準確性如何？。
電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 1.3, 1.3
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 1.8
10 | 2 | 棕黑黑金 | 10.4, 10.4
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 16.8
150 | 1 | 棕綠棕金 | 150.2
300 | 1 | 橘黑棕金 | 300
390 | 1 | 橘白棕金 | 380
39k | 2 | 橘白橘金 | 39.3 k,39.3 k
50k | 1 | 綠黑橘金 | 50.3 k
100k | 1 | 棕黑黃金 | 101.1 k
200k | 1 | 紅黑黃金 | 203 k
390k | 1 | 橘白黃金 | 393 k
3. 取電阻390 k, 39 k, 390  做為待測電阻R，以自製歐姆計測量，以檢流計讀值 I (A)，計算待測電阻值 RDUT
4. 使用三用電錶直接測量該電阻值，並與自製歐姆計量得的值作比較。
測試電阻值:
改變歐姆計之直流電源之電壓，重複實驗。

## Slide 72: 歐姆計接線
檢流計讀值 I = ___ A
計算後R= ___ 
2. 改用萬用電錶___ 
自製歐姆計
測試電阻39 k
390 k
390 
輸出 2 V
RG= 
Rso計算值= 
實際選擇使用電阻Rso =39 k (RDMM= k)
Rso
電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 1.3, 1.3
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 1.8
10 | 2 | 棕黑黑金 | 10.4, 10.4
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 16.8
150 | 1 | 棕綠棕金 | 150.2
300 | 1 | 橘黑棕金 | 300
390 | 1 | 橘白棕金 | 380
39k | 2 | 橘白橘金 | 39.3 k,39.3 k
50k | 1 | 綠黑橘金 | 50.3 k
100k | 1 | 棕黑黃金 | 101.1 k
200k | 1 | 紅黑黃金 | 203 k
390k | 1 | 橘白黃金 | 393 k
2.自製歐姆計換成萬用電錶
Rso =39 k
I FS=50 A
G
RSO
RG
歐姆計結構圖
RDUT
Power supply
電源供應器
輸出 ~2 V
RDUT
測電阻
測電阻值
萬用電錶

## Slide 73: 實驗4 歐姆計 Data
V (V) | Rso 計算值 | Rso () by DMM | VDMM (V)
1.08 | 19,842 | 19.64 k | 1.076
 |  | (2顆39 k電阻並聯) | 
2 | 38,242 | 39.3 k | 2.09
 |  | (39 k電阻) | 
10 | 198,242 | 204 k | 10.38
 |  | (200 k電阻) | 
電阻 () | 個數 | 4條色碼 | DMM測量值
1 | 2 | 棕黑金金 | 1.3, 1.3
1.6或3.3+3.3並聯(1.65 ) | 1 | 棕藍金金或 2橘橘金並聯 | 1.8
10 | 2 | 棕黑黑金 | 10.4, 10.4
16 或15+1(串聯) | 1 | 棕藍黑金或 棕綠黑金&棕黑金金串聯 | 16.8
150 | 1 | 棕綠棕金 | 150.2
300 | 1 | 橘黑棕金 | 300
390 | 1 | 橘白棕金 | 380
39k | 2 | 橘白橘金 | 39.3 k,39.3 k
50k | 1 | 綠黑橘金 | 50.3 k
100k | 1 | 棕黑黃金 | 101.1 k
200k | 1 | 紅黑黃金 | 203 k
390k | 1 | 橘白黃金 | 393 k
RS0= 
1. 計算定電壓(=2V)時,歐姆計所需串聯電阻Rso的電阻值
2. 短路時輸入定電壓=2V 後微調輸出電壓，使檢流計(50 A)滿檔位，組裝成歐姆計，以三用電表測量輸出電壓值VDMM。
3. 測電阻: 依檢流計之讀值I(A)計算待測電阻值 R
  取電阻390 k, 39 k, 390  做為待測電阻R
歐姆計內部結構圖
I FS=50 A
G
RSO
RG~1.758 k
R
Power supply
電源供應器
輸出 V
RDUT () | I (A) | R () | RDUT () by DMM | (RDMM-R)/ RDMM (%)
390 k | 2.5 | 405,650 | 393 k | 3
 |  |  | -- | 
390 | 49 | 436 | 380 | 15
390 k | 4.5 | 414,657 | 393 k | 6
39 k | 26 | 37,855 | 39.3 k | -4
390 | 49.5 | 414 | 380 | 9
390 k | 16 | 437,134 | 393 k | 10
39 k | 42.2 | 38,022 | 39.3 k | -3
390 | 49.8 | 826 | 380 | 117
4. 萬用電錶測試待測電阻R
5. 改變提供電壓為1 V及10 V，重複實驗1~3，紀錄之，比較不同電壓造成的誤差並討論之。
短路時微調輸出電壓，使檢流計(50 A)滿檔位
檢流計 IG(FS)=50A, RG=1758.5 )組裝歐姆計

## Slide 74: Q 問 題
圖10、多範圍安培計的內部電路
在圖8中，以自製電流計測量流過150 Ω電阻器的電流。試比較該電錶兩端的電壓降與電阻器兩端的電壓降。
在圖9中，以自製伏特計測量150 Ω電阻器兩端的電壓。流過該錶的電流之數量級為何？
在圖10的裝置中，將檢流計與三個電阻器Rl、R2及R3連接而成多範圍安培計，使其滿刻度偏轉時的電流分別為1安培、0.1安培及0.01安培，試求電阻器Rl、R2及R3的數值。
圖8 利用自製安培計測量電路中的電流
圖9 利用伏特計測量電路中
兩點的電位差
supply
電源供應器
+
-
G
RDUT
150
+
-
自製伏特計
IV, RV
Rs
RG
power supply
電源供應器
+
-
安培計
IA, RA
G
RDUT
150
Rp
RG

## Slide 75
圖11、多範圍伏特計的內部網路
在圖11的裝置中，將檢流計裝接三個電阻器，而成多範圍伏特計。欲使滿刻度分別為2.5伏特、10伏特及50伏特，試求電阻器Rl、R2及R3的數值。
按色環標示法，本實驗所用的電阻誤差為何？以此估計本實驗的儀器誤差(估計時須依照實驗1所講的誤差傳遞計算)。

## Slide 76: 低電阻電阻值測試 (DMM 電阻測試偏差)
電阻 色碼標示 | 色碼 ±5% | VDMM | IDMM (A) | R () | RDMM ()
1 | 0.95~1.05 | 0.46 | 0.37 | 1.24 | 1.2
1.6 | 1.52~1.68 | 0.47 | 0.26 | 1.81 | 1.8
10 | 9.5~10.5 | 0.48 | 0.05 | 9.6 | 10.1
power supply
電源供應器
+
-
V
RDUT
電源供應器 = 0.5 V
power supply
電源供應器
+
-
RDUT
A
以數位電錶測試電壓，電流 (Digital Multi-Meter，簡稱DMM)
沒差異???

## Slide 78: 影片內容-多檔位歐姆計
擴充檢流計測量範圍
Vab=I RDUT
V-IG(RG+Rso)=IG[1+(RG+Rso)/Rp]RDUT
IG(max)
R=0
IG
RDUT
中間範圍
讀值較準確
RG<Rso
RDUT= -

## Slide 79
Vab=I RDUT
Vab=V-I [(Rs+Rs0)//Rp]
=V-I[]
=V-[IG (1 + ) ] []
=V-IG*(RG+Rso)
擴充檢流計測量範圍
IG(RG+Rso)
IG =
RDUT = – (RG + RS0)
= (RG + RS0)[)– 1]
RDUT=Vab/I
={V-I[]}/I
=V/I- [
=V/[IG (1 + )] - [

## Slide 81: 指針式三用電錶

## Slide 82: 指針式電錶量測簡介
一、使用前準備步驟
歸零：使用前先檢查指針是否歸零，調整歸零鈕。
選擇擬測量的項目及測量範圍，若範圍未知則建議先採最大檔位。
將兩探針接觸待測點。
二、電阻測量 (Ω/歐姆檔)
將選擇鈕轉至Ω檔範圍，選適當測量檔位。若範圍未知，先取最大檔位。
歸零：將兩探針直接接觸，旋轉ADJ鈕(電阻檔專用的指針歸零調整旋鈕)，使指針位指到於最右邊的零線上。
部分電錶歐姆檔設有蜂鳴器，切換至該專用檔位可透過聲響得知線路是否導通，若蜂鳴器響起(不需看指針)錶示線路電阻夠小，為導通或短路，反之無聲即表斷路。
清華普物

## Slide 83: 電阻檔的刻度換算
清華普物
刻度換算 以所選檔位對照指針面板之測量項目範圍 例：若選擇鈕選擇Ω檔1k，指針指於50的位置，則電阻為 50*1000 = 50 kΩ
Ω

## Slide 84: 檢流計校正
請設計一個實驗校正檢流計讀值的不準度