數位直流電源供應器使用說明書

儀器廠牌與型號：茂迪LPS-205

一、簡易使用操作說明：

1.＋Vset      ＋Iset        ＋▲     ＋▼

7          8           9             為正電源改變鍵:

例:＋25.5V輸入→按  7   →  2   →   5  →   •  →  5   →   enter

＋2.8A輸入 →按  8   →  2   →   •  →  8   →  enter

當＋25.05V電壓欲上升到＋25.08V時只要按   9   三下即可

2.－Vset      －Iset        －▲     －▼

4          5           6              為負電源改變鍵:

例:－25.5V輸入→按  4   →   2  →  5   →  •  →  5   →  enter

－2.8A輸入 →按  5   →  2   →  •   →  8   →  enter

當－25.0 5V電壓如欲上升到－25.08V時,只要按  6   三下即可

3.固定輸出 5V/3.3V

- 鍵為5V/3.3V的切換開關，  •   鍵為固定輸出電源的開關

4.正負電源開關：  ON/OFF   為正負電源的輸出開關

FUNOTION / DATA  ENTRY

＋VSET        ＋ISET            ＋▲             ＋▼

7              8                9

－VSET        －ISET            －▲             －▼

4             5                 6

TRACK        5V/3.3V           BEEP

1              2                3

OUTPUT ON/OFF

0            •              ENTER           ON/OFF

LPS 301~305 series直流電源供應器之校正方法

校正儀器： 4 1/2數位式電錶以上(精密度須在0.05%內)

校正步驟：V/I和▼為LPS-301~304(8和 ▬▼為LPS-305)

同時按此二鍵後放開,LCD顯示幕出現較正功能此時LCD顯示如下

+V LO= ■8.430 ADC GET=01019

(數字僅供參考)可用4 1/2電錶來量測，再將電錶所示的讀值利用按鍵輸送至電源供應器

校正輸入步驟:

- +低電壓 → 2.+高電壓 → 3.+低電流 → 4.+高電流

→ 5.-低電壓 → 6.-高電壓 → 7. -低電流 → 8.- 高電流

1.~8.為LPS-305當輸入讀值後，只要按ENTER即可。

以上教正方法如無效時，請通知普物實驗技術員(或茂迪業務)處理，以免造成內部故障

聯絡電話:02-26625093(台北)  /  06-5050789 (台南)

傳    真:02-26625097(台北)  /  06-5050803 (台南)

聯 絡 人: 張安邦先生(台北)  / 蔡瑞良先生 (台南)